# FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

# Tegucigalpa, M. D.C. Honduras, C. A.

ACLARATORIA Nº 2

21 de julio de 2015

Señores Oferentes:

Por este medio adjuntamos distintas interrogantes que se ha presentado durante el proceso LPI-001-2015-FAHM, por parte de los oferentes:

- Después de cada sesión o tratamiento de Hemodiálisis, la maquina requiere de una desinfección y limpieza externa. Favor aclara a cargo de quien estará esta responsabilidad.

R/ La desinfección y limpieza estará a cargo del proveedor, bajo la supervisión del Hospital María Especialidades Pediátricas.

- Después de la finalización del contrato las máquinas y los demás equipos serán retirados por el proveedor o el hospital se  quedara con este equipo.

R/ Los equipos son en comodato, por lo tanto una vez finalizado el contrato, el proveedor retirara los equipos suministrados en dicho contrato, el Hospital María Especialidades Pediátricas no es el dueño de estos equipos.

- En el lote No. 1  con respecto a las  sumas de los  set agujas 14,15 16G no coincide con  el  número de  sesiones estimadas por  año. Por  ejemplo solicitan 1080 agujas para  tratamientos o sesiones en e l  año 2015  y  por  ende deberían ser 2160 agujas, tomando en  cuenta  que en  la  práctica, se requieren de dos  agujas por sesión, y para  los años  siguientes solicitan 4500 y  deberían ser 11,232 por  año. Favor aclararnos las cantidades.

R/ Se aclara que de acuerdo a los criterios de la Asociación Española De Nefrología solo se requiere una aguja por sesión, así mismo se les indica que el Hospital está contratando “Sesiones” de Hemodiálisis”, por lo que se deberá entregar insumos para realizar sesiones completas. Las cantidades se mantienen tal cual se indica en el documento de licitación.

- En  la Sección VI Especificaciones técnicas Deberes del  Proveedor de la  página 68 inciso J.  la empresa  se compromete a entregar dos  informes; un  informe  técnico que  contenga : un  Certificado  mensual de calidad del agua  de acuerdo  a las normas AAMI que será  utilizada en  las  máquinas   de  Hemodiálisis por el método de Osmosis inversa y  realizar los  controles  periódicos para  garantizar  la  calidad de  agua , la  calidad de  los Kit, etc. Según  los  laboratorios en  Honduras no  cuentan no están  acreditados de  acuerdo a  las  normas  AAMI. ¿El  agua del  Hospital Maria  cuenta con esta  Certificación de  las  Normas  AAMI? Según  nuestra  experiencia los  Laboratorios  en  Honduras Certifican solamente  agua  potable.

R/ Se aclara que el agua debe cumplir con normas AAMI y  la proveerá la empresa.

- Según Especificaciones  Técnicas en la  página 75 inciso 21,  están  solicitando  un  sistema de  almacenamiento e  agua grado Hemodiálisis con capacidad de  2500 galones de  agua  como mínimo. Esta cantidad de  reserva de agua donde será  ubicada, esto equivale  a aproximadamente a  4 tinacos de  600 galones cada  uno. Según  visita de  campo  se  nos  informó que sería  en al a azotea,  cuenta  el Hospital con  la estructura para  colocar  todos estos tinacos  que están  solicitando como reserva , así mismo infórmanos si  el  Hospital  proveerá la  preinstalación  a  la  sala  de  Hemodiálisis de esta  agua de  reserva o será  por  cuenta del  proveedor.

R/ Sera colocada en la azotea, la cual soporta la carga de estos tanques.

El hospital proveerá el espacio, el oferente deberá garantizar el almacenamiento de agua de reserva, todos los trabajos a realizar deberán estar coordinados con el Departamento de Mantenimiento del Hospital y guardando los estandares de infraestructura del hospital.

- Favor informarnos que horarios se manejaran para la atención de los pacientes de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, si será de lunes a viernes o de lunes a Sábado y cuantos turnos habrán.

R/ Se considera que la pregunta no es vinculante con el servicio que se requiere, ya que este es independiente del horario en que se brindara la atención.

- De acuerdo al  2015  las sesiones esperadas por año son de 540 y solicitan 330 equipo desechable para maquina automatizada tipo cassette de plástico transparente rectangular y 4 accesorios para conexión de bolsas, según la práctica es uno por sesión, y la cantidad solicitada no concuerda con el número de tratamientos programados.

Favor confirmar que cantidad es la requerida.

R/ Se les indica que el Hospital está contratando “Sesiones” de Diálisis Peritoneal, por lo que se deberá entregar insumos para realizar sesiones completas. Entiéndase por sesión: Paciente utilizara 4 bolsas requiriéndose un solo cassette.

- Aclarar la sección VIII. Condiciones especiales del contrato las cláusulas siguientes: 12.1, 15.1, 15.5, 17.5, 23.1, 26.1, 27.5

R/ Estas cláusulas serán negociadas con el oferente adjudicado, el modelo de contrato solo es una referencia.

- En  el  lote No.1, página 49 Formulario de Oferta, lista de precios. Solicitan 5,616 sesiones  por  año y  en  los insumos específicamente en  el  bicarbonato  en  polvo  grado  médico, solicitan la  cantidad de  11,232 es  correcto este  número  o  esta  duplicado  considerando que para  una  sesión se  necesita una  unidad  de  acuerdo  a la  cantidad de  sesiones.

R/ Se les indica que el Hospital Maria está contratando “sesiones” de hemodiálisis, por lo que se deberá entregar insumos para realizar sesiones completas. Favor véase enmienda 1, numeral 2.

- Hemos observado que  en el  Lote No. 1 Formulario de  Ofertas se solicita  set de  líneas arteriovenosas  de 8mm,  según  fabricantes  este tamaño de  Set  corresponde a  adultos,  y  la  indicada para  pediatría  es de 6mm. Favor  aclarar si este  tamaño es que se  utilizaran.

R/ Realmente las líneas pediátricas están indicadas según la superficie corporal y el peso del paciente, considerando que el volumen del circuito extracorpóreo no debe de contener más del 12 % de la volemia del paciente, así que usamos líneas pediátricas 6 o 6.5 en función de una superficie de 0.7 a 1 metro cuadrado que en el caso de nuestros pacientes es el 20%, la mayoría son niños de entre 25 a 40 KG en promedio 32 a 35 Kg con una superficie de 1.1 a 1.5 metros cuadrados por lo que estimamos un volumen extracorpóreo de 170 a 230  ml, en estos casos una línea  8 se puede usar.

Hago la observación que el servicio de Nefrología tiene la experiencia  con el uso de  líneas 8 porque son las que ha tenido mayormente disponibles pero, contar con un 20% de líneas pediátricas 6  sería un valor sobre agregado  en los tratamientos cuando este indicado.

Se utilizaran el 80% de lo solicitado en líneas 8 mm y 20% en 6 mm. Favor véase enmienda1, numeral 2.

- Según la Pagina 74 especificaciones técnicas numeral 2 deberá ser capaz de proporcionar un caudal para alimentar 15 máquinas de Hemodiálisis como mínimo (aproximadamente 18L/min) según nuestra visita y bases de licitación solamente están solicitando 10 máquinas de hemodiálisis. Considerando que se hizo la consulta verbalmente si había un crecimiento programado y se nos dijo que NO. Esta correcto el caudal solicitado favor confirmar.

R/ Favor véase enmienda 1, numeral 5.

Igualmente se les aclara que el equipo portátil para Hemodiálisis deberá incluir su propia planta de osmosis inversa.

- En las páginas numero 50 Y 51 solicitan soluciones de 1.5% de 5000ml, y de 4.25% de 5000ml y solución de 2.5% de 6000 ml que solicitan. Solicitamos que estas soluciones sean estandarizadas a 6000ml.

R/ Favor véase enmienda 1, numeral 3.

- Por considerar que las funciones son características propias de una marca y modelo específico, solicitamos eliminar de la base, especificaciones técnicas: 
Numeral 3 que literalmente dice: Biosensor incorporado para monitoreo continuo del hematocrito que muestra la hemoconcentración y permite individualizar la ultrafiltración del paciente.

R/ Favor véase enmienda 1, numeral 4.

- Solicitamos a la vez porrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que podamos tomar en cuenta las enmiendas y aclaraciones en la preparación de sus ofertas.

R/ Favor véase enmienda 1, numeral 1.

- Solicitamos ampliar las  especificaciones técnicas  para  el equipos  de  Diálisis Peritoneal , ya  que descritas en  la licitación son de  la marca  Baxter. Igualmente se solicita  ampliar lo referente  a  las concentraciones de  las  soluciones de Diálisis Peritoneal, ya  que  las  descritas en el pliego son  solo para marca Baxter.

Favor encontrar a  continuación especificaciones  técnicas para Diálisis Peritoneal para  maquinas Cicladoras homologado para  ambos  sistemas.

- Sistema de desconexión de  4  espigas o de  sistema  de  no desconexión de  5  espigas.

- Línea de  drenaje  de  hasta 12 pies de longitud  o  de  bolsa de drenaje de  no  menos de 2 litros hasta 20 litros

- Línea de  desconexión en Y  de  3 litros para  sistema de  desconexión

- Tapón  o  candado  con  solución  antiséptica

- Bolsa de  diálisis peritoneal con  formulación de  Dextrosa al 1.5%,2.3%,2.5% o 4.5% de  capacidad de 5L (5,000 ml) o 6L(6,000ml)

- Con concentración de  electrolitos:

Sodio: 132 a 134 mEq/lt

Calcio: 2.5 a 3.5 mEq/lt

Magnesio: 0.5 a 1.5 mEq/lt

Lactato: 35 a 40 mEq/lt

Cloruro: 96 a 103.5 mEq/lt

Potasio 0 mEq/lt

La  unidad  ejecutora solicitara el  juego de  diálisis peritoneal con la  concentración de las  bolsas de  solución  dializadora que requiera.

La  institución podrá adquirir por  separado los  componentes de  acuerdo a su  necesidad.

Compatible con  línea de  transferencia y sistema  de  conexión y  no desconexión.

R/ En el caso específico de equipos de diálisis peritoneal, se considera que la cantidad de fabricantes son limitados, por lo que la especificidad de los equipos solicitados es muy compleja. Favor véase enmienda 1, numeral 3.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES